Procedimento Operacional Padrão (POP)

| Código: | POP-QUIM-042 | Versão: | 03 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data de Emissão: | 25/06/2026 | Página: | 1 de 4 |
| Área Emitente: | Laboratório de Química Forense |  |  |
| Título: | Extração de Canabinoides de Matriz Vegetal Ressecada de Apreensão Policial para Análise por FTIR-ATR |  |  |

# 1. Objetivo

Estabelecer a metodologia adaptada para a extração rápida de canabinoides a partir de amostras vegetais secas (Cannabis sativa L.), utilizando metanol como solvente extrator e materiais de vidro convencional/sistemas de filtração clássicos.

# 2. Fundamento do Método

O Δ⁹-tetraidrocanabinol (Δ⁹-THC) e o ácido tetraidrocanabinólico (THCA) são eficientemente extraídos por metanol a partir de estruturas superficiais (tricomas). A agitação manual controlada e intermitente substitui o agitador tipo Vortex sem promover a lise celular de camadas profundas, evitando o arrastamento massivo de interferentes vacuolares. O uso de pipetas de Pasteur de vidro e a microfiltração capilar por gravidade em algodão ou lã de vidro eliminam os riscos de contaminação cruzada e de lixiviação de polímeros para a plataforma óptica do ATR.

# 3. Materiais, Reagentes e Equipamentos

- Balança analítica com resolução mínima de 0,01 g.

- Tubos de ensaio convencionais de vidro borossilicato (10 mL ou 15 mL).

- Papel alumínio de alta gramatura e filme elástico.

- Pipetas de Pasteur de vidro com bulbos de borracha ou pipetas graduadas de vidro (1 mL e 2 mL).

- Algodão hidrófilo ou lã de vidro (previamente lavado com metanol).

- Pequenos funis de vidro de haste curta.

- Cronômetro digital.

- Espectrômetro FTIR equipado com acessório ATR.

- Metanol grau P.A.

# 4. Procedimento Operacional

## 4.1. Preparo da Amostra e Extração Manual

- Pesar individualmente uma alíquota de aproximadamente 50 mg a 100 mg da porção seca da amostra vegetal (priorizar fragmentos de inflorescências) diretamente no tubo de ensaio de vidro.

- Com uma pipeta graduada de vidro ou pipeta de Pasteur limpa, transferir exatamente 2,0 mL de metanol grau P.A. para o tubo contendo a amostra.

- Selar hermeticamente a boca do tubo de ensaio: fixar firmemente uma folha de papel alumínio sobre a abertura e aplicar o filme elástico externamente para travar a vedação.

- Agitação Manual: agitar o tubo vigorosamente de forma manual (movimentos rápidos de inversão e translação) por exatamente 3 minutos, monitorados via cronômetro.

- Posicionar o tubo verticalmente na estante e aguardar 30 segundos para decantação dos fragmentos vegetais maiores.

Nota de Restrição: não exceder o tempo de 3 minutos de agitação manual. Devido à alta penetração celular do metanol, agitações prolongadas ou o contato direto do solvente com o filme plástico (em caso de falha no ajuste do papel alumínio) causarão a extração excessiva de pigmentos polares e interferentes, mascarando a linha de base espectral.

## 4.2. Microfiltração por Gravidade Clássica

- Preparar o microfiltro: inserir uma mecha mínima de algodão hidrófilo (ou lã de vidro) no estrangulamento interno de uma pipeta de Pasteur de vidro limpa (ou na haste curta de um pequeno funil de vidro), aplicando leve compactação.

- Lavar o leito filtrante gotejando 0,5 mL de metanol puro, descartando esse volume para eliminar eventuais impurezas solúveis das fibras.

- Com uma segunda pipeta de Pasteur de vidro, aspirar cuidadosamente o sobrenadante do tubo de extração, evitando coletar sedimentos ou fragmentos foliares.

- Transferir o extrato para o microfiltro, vertendo o filtrado límpido diretamente para um frasco ou vial de vidro limpo e seco. Descartar as primeiras 3 gotas.

## 4.3. Deposição e Leitura no FTIR-ATR

- Certificar-se de que o cristal do ATR está limpo e realizar a leitura do background do ar.

- Utilizando uma pipeta de Pasteur de vidro limpa e de uso exclusivo, gotejar entre 1 e 2 gotas (20 µL a 50 µL) do extrato metanólico purificado diretamente sobre o centro do cristal do ATR.

- Aguardar a evaporação completa do metanol à temperatura ambiente.

- Avançar o pistão de compressão do ATR sobre a película seca até atingir o torque recomendado pelo fabricante.

- Iniciar a varredura espectral configurando os parâmetros instrumentais: gama de 4000 cm⁻¹ a 600 cm⁻¹, resolução de 4 cm⁻¹ e mínimo de 16 scans.

Alerta de Volatilidade: o metanol possui ponto de ebulição baixo (64,7 °C) e evapora rapidamente. Monitorar visualmente até a secagem total e o desaparecimento completo das bandas intensas e características do metanol (especialmente a deformação axial de C–O em

aproximadamente 1030 cm⁻¹ e a banda de –OH em 3320 cm⁻¹) do monitor de diagnóstico antes de proceder à varredura do analito.

# 5. Limpeza do Sistema

Após a leitura, retirar a pressão sobre o cristal, umedecer um lenço óptico macio com metanol ou etanol e realizar a higienização completa do cristal e da ponta do pressor. Efetuar um espectro de teste para validar a ausência de contaminação por arrastamento (carryover). Enxaguar toda a vidraria reutilizável com etanol ou acetona.

# 6. Revisão Crítica da Metodologia

- Risco de Fibras Celulósicas: caso a compactação do algodão no item 4.2 seja inadequada, fragmentos microscópicos de fibra de celulose podem ser carreados, introduzindo picos espúrios na região de estiramento de ligações C–O e O–H. A observação visual da limpidez absoluta do filtrado e a lavagem prévia com metanol são etapas de controle mandatórias.

- Biossegurança e Toxicidade: o metanol apresenta alta toxicidade e volatilidade, podendo ser absorvido por via cutânea e respiratória. A evaporação direta na plataforma do cristal do ATR gera vapores na zona de trabalho, exigindo operação sob capela de exaustão de gases ou em área dotada de ventilação forçada.

# 7. Referências Bibliográficas

- SCIENTIFIC WORKING GROUP FOR THE ANALYSIS OF SEIZED DRUGS (SWGDRUG). Recommendations. Rev. 8.1. 2022. Parts IB (Quality Assurance) e IVC/IVE (Categorização de técnicas instrumentais).

- TZIMAS, P. et al. Extraction solvent selection for Cannabis sativa L. by efficient exploration of cannabinoid selectivity and phytochemical diversity. Phytochemical Analysis, 2023.

- WONGWAILIKHIT, K. et al. Comparison of the two common solvents for THC and CBD extractions. Proceedings of the 7th World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering, 2021.

- GONZÁLEZ, M. et al. Application of chemometric tools on cannabis samples analyzed by the FTIR-ATR method. Brazilian Journal of Forensic Sciences, Medical Law and Bioethics, v. 9, n. 4, p. 477–498, 2020.

- BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP). Procedimento Operacional Padrão nº 9.09: Identificação de Drogas de Abuso por Espectroscopia no Infravermelho. Brasília: MJSP, 2024.

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE

FAUSTO RODRIGO PINTO DE VASCONCELOS

PERITO CRIMINAL — Matrícula: 218915-1

Setor de Química Forense — LAB-NRPC/PHB